## Slide 1
半導体製造×AI パーティクル成分推定
Draft / 匿名化版
01
EDXスペクトルエネルギー辞書 × 人工データ生成 × 辞書ガイドAI
特許開示書（発明開示〜明細書素材）
簡易辞書
• 1元素1行
• energy_1~3
• 10 keVまで
人工EDXデータ
• dropout
• overlap
• noise
辞書ガイドAI
• 成分候補推定
• 擬似成分比
• 信頼度
出力
• 候補元素
• 理由説明
• 再評価判断
初期版は「辞書のみ」で学習データ生成 → 実測EDX推定へ接続
• 単純なピーク fitting 依存を減らし、候補抽出を高速化
• 複数アンカー整合で出力理由を説明しやすい
• 将来は SEM・前後スペクトル・DTSA-II/PENELOPE に段階拡張可能

## Slide 2
4象限で見る本提案の位置づけ
Draft / 匿名化版
02
従来技術
• ピーク検出・分布 fitting
• Filter-fitting / XPP 定量
• DTSA-II / PENELOPE の物理計算
• SEM画像分類・SEM/EDS融合
従来課題
• 近接ピーークと副線欠落で誤同定
• 低 energy 側と基板混合で不安定
• ラベル付き実測が少ない
• 全件の詳細解析は重い
提案手法
• 1元素1行の複数アンカー辞書
• 辞書から人工 EDX データを大量生成
• 辞書ガイド AI で成分推定
• アンカー整合で信頼度算出
提案効果
• 候補抽出の高速化
• 低信頼度のみ再評価へ送る
• どのアンカーが効いたかを説明可能
• SEM/前後スペクトル/高忠実度計算へ拡張容易
本発明の芯
• 辞書を「共通インターフェース」にする
• 人工データの作り方を発明の中心に置く
• AI確率だけでなくアンカー整合で信頼度を出す
PoCで確認すること
• 辞書だけで候補成分を絞れるか
• 副線欠落や重なりに耐えるか
• 低信頼度だけを再評価へ回せるか
将来拡張
• clean wafer / 前後スペクトルで基板寄与を校正
• SEM 特徴量で形状 prior を与える
• DTSA-II / PENELOPE / xraylib / SRD164 を難例や校正に接続
Notes: [Sources] - NIST DTSA-II: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - NIST SRD 164: https://www.nist.gov/srd/nist-standard-reference-database-164 - eXSpy EDS user guide: https://hyperspy.org/exspy/user_guide/eds.html - PENELOPE 2018 (OECD): https://www.oecd.org/en/publications/penelope-2018-a-code-system-for-monte-carlo-simulation-of-electron-and-photon-transport_32da5043-en.html - SEM/EDS fusion review example: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432822001573

## Slide 3
背景: パーティクル解析では「EDXが遅く、難しく、説明しづらい」
Draft / 匿名化版
03
検査
光学/マップ
Review SEM
形態確認
EDX
成分確認
原因推定
部材/工程
対策
洗浄/部材交換
工数ボトルネック
説明性が重要
モダリティ比較
情報源
得意
弱点
SEM
形・サイズ・表面状態
成分は直接決まらない
EDX
元素候補・主成分
重なり/吸収/基板寄与で不安定
工程情報
原因装置や工程の絞り込み
単独では粒子成分を確定しにくい
なぜ特許テーマになるか
• 全欠陥へ詳細 EDX を適用するのは現実的でない
• SEM / EDX / 工程情報の役割分担を整理した自動化が必要
• 説明可能な信頼度がないと製造技術判断に使いにくい
Notes: [Sources] - US7205555B2: https://patents.google.com/patent/US7205555 (EDX取得は各欠陥1〜2分、全欠陥適用は非現実的と記載) - EP1069609A2: https://patents.google.com/patent/EP1069609A2/en (SEMで形態、EDSで組成属性を扱う一般的枠組み) - TWI764979B: https://patents.google.com/patent/TWI764979B/en (量産環境でSEM/EDX組合せによる粒子組成把握が時間を要する旨)

## Slide 4
従来技術と先行カテゴリ: 速度・忠実度・必要データのトレードオフ
Draft / 匿名化版
04
ピーク検出
分布 fitting
• ガウス/擬似Voigt で局所 fitting
• ルールベースで line を割当て
• 軽いが近接ピークに弱い
Filter-fitting
定量 EDX
• 参照スペクトルや定量補正を使用
• XPP 等で組成へ変換
• 精度は高いが運用は重い
物理シミュレーション
• DTSA-II / PENELOPE で前向き計算
• 吸収・連続X線・幾何を反映
• 高忠実だが毎回回すと重い
SEM分類 /
SEM-EDS融合
• 画像だけ又は融合で分類・高解像化
• 空間情報に強い
• EDX成分そのものの説明は別設計
相対位置づけ
速度 →
忠実度
ピークfitting
Filter-fitting
物理sim
SEM融合
本提案の立場
• 日常運転は「軽い辞書 + 学習器」で回し、難例だけを高忠実度解析へ送る
• 従来カテゴリを置換するのではなく、役割分担を整理して組み合わせる
Notes: [Sources] - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - DTSA-II 2022 publication: https://www.nist.gov/publications/simulating-electron-excited-energy-dispersive-x-ray-spectra-nist-dtsa-ii-open-source - eXSpy EDS user guide: https://hyperspy.org/exspy/user_guide/eds.html - PENELOPE 2018: https://www.oecd.org/en/publications/penelope-2018-a-code-system-for-monte-carlo-simulation-of-electron-and-photon-transport_32da5043-en.html - SEM/EDS fusion example: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432822001573 - SEM image deep learning defect classification example: https://patents.google.com/patent/JP2021174980A/en

## Slide 5
従来の課題: 物理・計測・データ・運用の4要因が同時に効く
Draft / 匿名化版
05
成分推定が不安定
物理
• 近接ピーーク
• 低 energy 吸収
• 基板混合
計測
• ドリフト
• S/N不足
• 分解能差
データ
• 実測ラベル不足
• 工程差
• 装置差
運用
• 全件詳細解析は重い
• 説明性不足
• 更新負荷
評価で見るべき項目
観点
狙い
micro/macro F1
元素候補を外さない
Recall
副線欠落でも見逃さない
Top-1 accuracy
主成分を誤らない
Confidence calibration
高信頼サンプルだけ自動化する
Re-eval rate
詳細再評価の量を抑える
4要因が同時に作用するため、
単純なピーク検出だけでは安定しにくい。
Notes: [Sources] - US7205555B2: https://patents.google.com/patent/US7205555 (EDXの長時間性と対象削減の必要性) - eXSpy EDS docs: https://hyperspy.org/exspy/user_guide/eds.html (line fitting, calibration, quantificationの前提) - DTSA-II 2022 publication: https://www.nist.gov/publications/simulating-electron-excited-energy-dispersive-x-ray-spectra-nist-dtsa-ii-open-source (K/L, continuum, M-shellの誤差傾向)

## Slide 6
スペクトル上で実際に何が難しいのか
Draft / 匿名化版
06
低 energy 側は吸収と背景の影響が大きい
Al/Si/Y は近いので単純 fitting だと揺れやすい
Hf/Ta/W は 8〜10 keV に密集しやすい
粒子 + 基板の混合
基板 / 膜
粒子
SEMでは形が見える
EDXは粒子と基板が重なる
• 同じ元素の主線・副線が全部見えるとは限らない
• 近接ピーークは「単一ピーク」ではなく「アンカー群」で見た方が安定する
• 基板寄与は差し引きよりも「混合成分」として扱う方が運用しやすい

## Slide 7
提案技術の狙い: 辞書をシンプルに保ち、学習・推論・説明を一体化する
Draft / 匿名化版
07
① 辞書
複数アンカー辞書
• 1元素1行
• energy_1~3
• 10 keVまで
② データ
人工 EDX 生成
• line dropout
• overlap
• noise / drift
③ 推論
辞書ガイド AI
• presence + fraction
• anchor整合
• confidence
従来との違い
観点
従来の中心
本提案の中心
辞書
line表や個別 fitting 条件が分散
同一辞書を生成・学習・推論・信頼度で共通利用
データ
実測依存、又は高忠実度計算を都度実行
簡易辞書から失敗モードを含む人工 EDX を先に大量生成
出力
元素候補か数値のみ
元素候補 + 擬似成分比 + アンカー根拠 + 再評価要否

## Slide 8
全体システム構成: 初期版は軽く、拡張版は段階的に追加する
Draft / 匿名化版
08
オフライン
オンライン
辞書
人工データ生成
AI学習
閾値/版管理
実測EDX
前処理
AI推論
信頼度 / 再評価
• 任意: clean wafer / 前後スペクトル / SEM特徴 / 高忠実度計算は、初期版の上に「追加」する
• 低信頼度だけ詳細解析へ送るのが実装上の要点
• 将来: DTSA-II / PENELOPE
• 将来: xraylib / SRD164 / XCOM
Notes: [Sources] - eXSpy EDS docs (preprocess, line intensity, calibration): https://hyperspy.org/exspy/user_guide/eds.html - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - SRD 164: https://www.nist.gov/srd/nist-standard-reference-database-164 - XCOM: https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database - xraylib overview: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0584854711001984

## Slide 9
初期版の辞書データ仕様: 1元素1行、複数アンカーを同一レコードで保持
Draft / 匿名化版
09
辞書の例
element
energy_1
energy_2
energy_3
O
0.5249
F
0.6768
Al
1.4867
1.5574
Si
1.7400
1.8359
Y
1.9226
1.9958
Hf
7.8990
9.0227
9.3473
Ta
8.1461
9.3431
9.6518
W
8.3976
9.6724
9.9615
• 辞書には物性値を書かない
• 同じ元素の主線/副線を同じ行にまとめる
• 10 keV 以下を初期版の対象にする
推論時の扱い
• 1本一致
• 候補に残す
• 2本以上一致
• 信頼度を上げる
• 重なり時は
アンカー群で判定
辞書は簡素でも、複数アンカーを使うことで「1本でも候補維持」「複数本なら分離」が両立しやすい
Notes: [Sources] - NIST X-ray Transition Energies DB: https://www.nist.gov/pml/x-ray-transition-energies-database - X-Ray Data Booklet Table 1-2: https://xdb.lbl.gov/Section1/Sec_1-2.html

## Slide 10
初期版の擬似データ生成: 失敗モードを先に作り込む
Draft / 匿名化版
10
生成式（初期版）
x(E) = B(E) + Σe Σj ce · mej · wej · G(E ; Eej + ΔE, σ) + αSsub(E) + η(E)
• B(E): 背景
• mej: line dropout 用マスク
• ΔE: エネルギードリフト
• αSsub(E): 基板混合
• η(E): ノイズ
揺らぎ
目的
line dropout
副線が見えない条件を学習させる
peak overlap
近接ピーク分離の難例を増やす
drift / broadening
実機差と再校正ずれを吸収する
background / noise
低 S/N 条件の頑健性を見る
substrate mix
粒子 + 基板の混合を再現する
生成される代表ケース
通常
重なり強
低S/N・欠落
• 生成ラベルとして、元素 presence、擬似成分比、低 energy risk、overlap risk、substrate share を保存する
• 初期版では辞書だけで動くが、将来は DTSA-II / xraylib / SRD164 / XCOM に置換して物理忠実度を上げられる
• ポイントは「実運用で困る失敗モード」を人工的に先に増やすこと
Notes: [Sources] - DTSA-II publication: https://www.nist.gov/publications/simulating-electron-excited-energy-dispersive-x-ray-spectra-nist-dtsa-ii-open-source - SRD 164: https://www.nist.gov/srd/nist-standard-reference-database-164 - XCOM: https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database - xraylib overview: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0584854711001984

## Slide 11
AIモデル仕様: 多スケール1D-CNN + アンカープーリングを初期版の本命とする
Draft / 匿名化版
11
入力EDX
多スケール
CNN
アンカー
pool
元素presence
擬似成分比
信頼度
なぜ単純1D-CNNより一歩進めるか
• 多スケール CNN で、狭いピーク・広いピーク・重なりピークを同時に見やすい
• 辞書アンカー窓を明示的に集約するため、同じ元素の複数線関係をモデルに渡せる
• presence / fraction / confidence を同時学習させることで、単なる分類器より実運用に近い出力になる
将来拡張（任意）
• attention / transformer を追加し、離れた複数アンカーの関係を見る
• SEM 低次元特徴を後段で結合し、geometry prior を与える
• 前後スペクトルを別枝で入れ、基板寄与補正に使う
Notes: [Sources] - ConInceDeep (mixture spectroscopy, overlap/weak peaks and multi-scale kernels): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743923000072 - FlavorFormer (hybrid CNN-Transformer for mixture spectra): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X25027201

## Slide 12
推論・信頼度・再評価: 出力だけでなく「根拠」と「次アクション」を返す
Draft / 匿名化版
12
信頼度の考え方
入力根拠
意味
モデル確率
presence / fraction の出力強度
アンカー一致数
1本一致か、2本以上一致か
アンカー整合
主線/副線の矛盾がないか
overlap risk
近接ピーークで取り違えやすいか
low energy risk
低 energy 側が支配的で不安定か
substrate risk
基板寄与で粒子が埋もれていないか
confidence = f(model score, anchor match, anchor consistency, risk flags)
運用での返し方
高
中
低
自動
候補
技術者
確認
再測定
詳細解析
• 高: 2本以上一致・矛盾少・risk低 → 自動候補化
• 中: 1本一致や overlap 有 → 技術者の確認候補
• 低: 低 energy 支配・基板混合大・矛盾有 → 再測定/高忠実度解析
Notes: [Sources] - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii (低信頼度サンプルの再評価先として想定)

## Slide 13
将来拡張: SEM・前後スペクトル・高忠実度物理計算を「追加モジュール」として接続
Draft / 匿名化版
13
前後スペクトル
clean wafer
• 基板寄与の校正
• energy drift / resolution の補正
• domain shift の縮小
SEM特徴
(低次元)
• 面積→等価直径
• 円形度/長短比/コントラスト
• geometry prior として利用
高忠実度計算
(任意)
• DTSA-II: EDS sim / Filter-fitting / XPP
• PENELOPE: 複雑幾何
• xraylib / SRD164 / XCOM: 物理量
初期版の核は変えない
辞書 → 人工データ → 辞書ガイドAI → 信頼度
• 前工程/clean wafer があると、差分ではなく「substrate basis」として扱える
• SEM画像そのものではなく、特徴量だけ prior に使うと実装が軽い
• 高忠実度計算は全件ではなく「難例」と「校正」に限定する
Notes: [Sources] - JMONSEL library-fitting example: https://www.nist.gov/publications/scanning-electron-microscope-measurement-width-and-shape-10-nm-patterned-lines-using - Optimizing EDS image fusion to SEM images: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432822001573 - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - PENELOPE 2018: https://www.oecd.org/en/publications/penelope-2018-a-code-system-for-monte-carlo-simulation-of-electron-and-photon-transport_32da5043-en.html - xraylib overview: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0584854711001984 - SRD 164: https://www.nist.gov/srd/nist-standard-reference-database-164 - XCOM: https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database

## Slide 14
提案手法の活用イメージ: 初期PoCで確認したい3つの代表ケース
Draft / 匿名化版
14
事例A
F系プラズマ装置
particle
• Y / O / F 系 + Al / Si 系の候補が多い
• 低 energy 側が不安定
• 辞書の候補制限が効く
課題→提案→効果 を個別に整理
事例B
高Z近接ピーーク
• Hf / Ta / W が 8〜10 keV に密集
• 単純 fitting が揺れやすい
• 複数アンカー整合が効く
課題→提案→効果 を個別に整理
事例C
小粒子 + 基板混合
weak signal
• Si / O が基板由来で混ざる
• 粒子信号が弱い
• 前後スペクトルや SEM prior が効く
課題→提案→効果 を個別に整理
• 3事例とも、初期版では「辞書のみ」でPoC可能。実測が増えた段階で clean wafer / SEM / DTSA-II を段階追加する。
Notes: [Sources] - Y2O3 / YF3 / YOF contamination context: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/2/102 and https://www.mdpi.com/2079-6412/9/5/310 - X-Ray Data Booklet for example high-Z line positions: https://xdb.lbl.gov/Section1/Sec_1-2.html

## Slide 15
活用事例A: F系プラズマ工程での Y/O/F 系・Al/Si 系候補の早期絞り込み
Draft / 匿名化版
15
現場課題
• フッ素系ガス環境では Y2O3 / YF3 / YOF 系 coating 由来粒子が候補になる
• O / F は低 energy 側で背景・吸収の影響を受けやすい
• Y / Al / Si も同時に見えると候補数が一気に増える
wafer
Y/O/F particle
提案手法の使い方
• 辞書候補を Y / O / F / Al / Si に寄せた人工データを先に生成する
• O / F の line dropout と low energy risk を強めに学習させる
• 同じ Y の複数アンカー一致で、1本欠けても候補を落としにくくする
期待効果
観点
従来
提案後
候補数
手動で広く疑う
辞書と工程で上位候補へ絞る
見逃し
副線欠落で落ちやすい
1本一致でも候補維持
再評価
広範囲に必要
低信頼度だけに集約
• 原因部材・原因工程の初動判断を早めやすい
• 低 energy 側の不安定性を risk として表示できる
• 高信頼群を先にさばき、詳細解析対象を減らせる
Notes: [Sources] - Y2O3 / YOF / YF3 coatings and contamination particles under NF3 plasma: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/2/102 - AD Y2O3 / YF3 contamination particle behavior: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/5/310

## Slide 16
活用事例B: Hf / Ta / W の高Z近接ピーークを「アンカー群」で扱う
Draft / 匿名化版
16
8〜10 keV 帯の近接ピーーク
Hf
Ta
W
元素
energy_1
energy_2
energy_3
Hf
7.8990
9.0227
9.3473
Ta
8.1461
9.3431
9.6518
W
8.3976
9.6724
9.9615
提案手法の効き方
• 単一ピーークごとに独立係数を持たせるのではなく、Hf / Ta / W をそれぞれアンカー群で束ねる
• 1本しか見えないときは候補維持、2本以上が整合すると信頼度を上げる
• 低信頼サンプルだけ DTSA-II 等の高忠実度計算へ送る
• 初期版の役割は「候補絞り込み」まで。重元素の近接系は、詳細定量を後段へ分離できる点が価値。
Notes: [Sources] - X-Ray Data Booklet Table 1-2: https://xdb.lbl.gov/Section1/Sec_1-2.html - NIST X-ray Transition Energies DB: https://www.nist.gov/pml/x-ray-transition-energies-database - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii

## Slide 17
活用事例C: 小粒子・薄付着物では「前後スペクトル + SEM特徴」が効く
Draft / 匿名化版
17
現場課題
pattern / wafer
small particle
• 粒子が小さいと Si / O 等の基板由来信号が勝ちやすい
• 粒子面積だけでは EDX の見え方を決めきれない
• SEM の形態情報と前後スペクトルを足すと推定が安定しやすい
使い方
• clean wafer / 前工程スペクトルを substrate basis として一緒に入れる
• SEM 画像は面積・円形度・長短比などの低次元特徴へ圧縮する
• AI は主経路のまま、prior だけを追加する
期待効果
• 基板成分を粒子成分として誤帰属する頻度を下げやすい
• SEM を prior に使うため、画像モデルを大きくしなくてよい
• 難例のみ高忠実度シミュレーションへ送る設計と相性がよい
• 面積のみでは不足。等価直径 + 形状クラス + substrate share の方が実務向き。
Notes: [Sources] - JMONSEL geometry library fitting concept: https://www.nist.gov/publications/scanning-electron-microscope-measurement-width-and-shape-10-nm-patterned-lines-using - SEM-EDS fusion and low-resolution EDS enhancement: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432822001573 - AB-PLS-DA for SEM-EDS multimodal fusion: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432823001762

## Slide 18
新規性・進歩性の整理（推定）: 発明の芯は「入力・生成・信頼度」にある
Draft / 匿名化版
18
比較マトリクス
項目
簡易辞書を共通利用
辞書起点の人工EDX学習
アンカー整合信頼度
低信頼のみ再評価
ピーク fitting
△
×
×
△
DTSA-II / PENELOPE
×
△
×
×
SEM画像DL
×
×
×
△
SEM-EDS融合
×
△
△
△
本提案
○
○
○
○
新規性の核
• 同じ辞書を、生成・学習・推論・信頼度で共通利用する点
• line dropout / overlap / substrate mix など「失敗モード」を人工データに組み込む点
• AI確率だけでなく、複数アンカー整合から説明可能な confidence を出す点
• 進歩性の主張軸は「AIだから」ではなく、
入力データの作り方・特徴量の取り方・信頼度設計に置くと整理しやすい。
Notes: [Sources] - DTSA-II: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - eXSpy EDS docs: https://hyperspy.org/exspy/user_guide/eds.html - PENELOPE 2018: https://www.oecd.org/en/publications/penelope-2018-a-code-system-for-monte-carlo-simulation-of-electron-and-photon-transport_32da5043-en.html - SEM image defect classification patent category: https://patents.google.com/patent/JP2021174980A/en - SEM/EDS fusion papers: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432822001573 and https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968432823001762

## Slide 19
請求項例（たたき台）: 方法 / システム / プログラムの3本で整理しやすい
Draft / 匿名化版
19
独立請求項（方法）
• 辞書データを取得
• 人工 EDX スペクトルを生成
• AIモデルを学習
• 実測EDXから元素有無/成分比を推定
• アンカー一致度で信頼度算出
独立請求項（システム）
• 辞書記憶部
• 人工データ生成部
• 学習部
• 推論部
• 信頼度算出部
独立請求項（プログラム）
• 方法を実行させるプログラム
• 非一時的記録媒体
• 低信頼度時の再評価分岐
発明の芯
広いクレーム
辞書 + 生成 + 推論 + 信頼度
狭い従属
line dropout / SEM prior / 前後スペクトル
回避困難化
低信頼のみ再評価 / アンカー整合

## Slide 20
まとめ: 初期版は「辞書だけ」で始め、将来は実測と物理計算を段階接続する
Draft / 匿名化版
20
価値指標（PoCの見方）
候補抽出精度
micro-F1 / recall を優先
主成分推定
top-1 accuracy
再評価率
低信頼度だけへ集約
説明可能性
どのアンカーが効いたか
• 初期版だけでも、成分候補の自動スクリーニングという価値がある
• 特許の主張軸は「簡易辞書」「人工データの作り方」「信頼度設計」に置ける
• 実測が増えた段階で clean wafer / SEM / DTSA-II を足しても同じ骨格を維持できる
導入ステップ
Step 1
辞書のみ
人工データ
Step 2
実測校正
前後/SEM
Step 3
難例のみ
物理計算
• PoC時点では「辞書-only」で可否を判定しやすい
• 成功したら実測校正を足し、最後に高忠実度解析を難例だけへ限定する
• この段階設計自体が、開発計画と特許説明を両立しやすい
Notes: [Sources] - US7205555B2: https://patents.google.com/patent/US7205555 - DTSA-II software page: https://www.nist.gov/services-resources/software/nist-dtsa-ii - DTSA-II 2022 publication: https://www.nist.gov/publications/simulating-electron-excited-energy-dispersive-x-ray-spectra-nist-dtsa-ii-open-source